Приложение 3

УТВЕРЖДАЮ

Первый Заместитель

Генерального директора –

Главный инженер

АО «Самараинвестнефть»

_____________ А.В. Пушкарев

«___»___________ 2026 г.

Техническое задание

на «Техническое обслуживание и метрологическое обеспечение СИКН №287

ПСП «Калиновый Ключ» для АО «Самараинвестнефть»

с 16.04.2027г. по 15.04.2030г.

1.Основные виды работ.

Техническое обслуживание -1. В порядке выполнения ТО-1 производится: - внешний осмотр: проверка чистоты, отсутствия механических повреждений, герметичности, надежности крепления; - проверка наличия и целостности пломб и поверительных клейм; - проверка работоспособности СА и СИ; - проверка на отсутствие утечек внешних уплотнений СА и СИ или отдельных его узлов; - проверка состояния заземлений, электропроводки, осмотр взрывозащищенного оборудования; - ревизия подводящих импульсных трубок (при наличии); - оформление результатов технического обслуживания. Неисправности, обнаруженные при проведении ТО-1, устраняются в порядке выполнения текущих ремонтов. Техническое обслуживание -2. В порядке выполнения ТО-2 производится: - работы в объеме ТО-1; - проверка напряжения питания на клеммах в стойки СОИ, проверка и подтяжка клеммных соединений; - замена внешний уплотнений СА и СИ или отдельных его узлов; - проверка герметичности кабельных вводов и сопряжения деталей, обеспечивающих взрывозащиту; - оформление результатов технического обслуживания. Неисправности, обнаруженные при проведении ТО-2, устраняются в порядке выполнения текущих ремонтов Техническое обслуживание -3. В порядке выполнения ТО-3 производится: - работы в объеме ТО-2; - Ревизия контактных соединений; - подготовка к поверке и поверка; - оформление результатов технического обслуживания и поверки. Технологические карты технического (метрологического) обслуживания СИ и оборудования СИКН №287 указаны в Приложении №3.2 к техническому заданию. Контроль метрологические характеристики (КМХ). В соответствии с МИ 2775-2002, МИ 3532-2015, РД 153-39.4-042 и утвержденным графиком. -КМХ МПР проводить по СТПУ (II разряда), 1 раз в 27 дней (±3 дня). -КМХ ПП проводить по лаб. ареометру, 1 раз в 10 дней. -КМХ преобразователей поточных влагосодержания, вискозиметра проводить 1 раз в 30 дней. Поверка средств измерений, СОИ, СИКН. В соответствии с МИ 3532-2015, ФЗ №102, приказом №2510 от 31.07.2020г., и утвержденным графиком (приложение №3.3). -СТПУ 1 раз в два года. -стеклянные термометры ТЛ 1 раз в три года. -остальные средства измерений, СОИ и СИКН один раз в год. Текущий ремонт СА и СИ (ТР) - ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности оборудования и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных его частей. В порядке выполнения текущих ремонтов производится отключение оборудования от электропитания, демонтаж оборудования, разборка с заменой изношенных и неисправных узлов и частей, сборка, монтаж, подключение к электропитанию, настройка. При текущем ремонте измерительного оборудования и приборов производится его демонтаж и замена на подготовленные в порядке ремонта, калибровки и государственной поверки (если требуется) из обменного фонда. Демонтированное измерительное оборудование и КИПиА направляется на ремонт и калибровку (подготовку к государственной поверке). Аварийно – восстановительные работы. К аварийно-восстановительным относятся внерегламентные работы, проводимые Исполнителем с целью оперативного восстановления работоспособности оборудования СА и СИ, поврежденного в результате произошедшей на производственном объекте Заказчика аварии или инциденте. После подачи заявки аварийно–восстановительные работы организуются немедленно и должны проводиться в объемах, обеспечивающих восстановление оборудования. Время на устранение заявки не более двух часов, с момента подачи заявки. При текущей эксплуатации оборудования подрядная организация обеспечивает: - обеспечение бесперебойной работы Оборудования, в установленных Договором пределах; - техническое обслуживание, текущая наладка, ремонт введенного в эксплуатацию Оборудования в установленных Договором пределах; - составление инструкций и процедур, необходимых для технического обслуживания Оборудования; - формирование и выполнение графиков на техническое обслуживание Оборудования; - формирование и выполнение графиков проведения испытаний противоаварийных защит и корректности работы алгоритмов обработки и управления; - формирование и соблюдение графиков поверки на средства измерений узлов учёта; - проведение поверки и контроля метрологических характеристик (КМХ, сличение) средств измерений входящих в состав СИКН; - проведение поверки счётчиков расхода нефти, плотномера, вычислителей расхода и т.д., входящих в состав СИКН, в условиях эксплуатации; - анализ потребности и формирование заявок на приобретение материалов и оборудования, в том числе для обменного фонда, согласование заявок с Заказчиком; - оформление результатов поверки СИ: свидетельства, протоколы, паспорта, формуляры; - внесение по заявкам Заказчика изменений в программное обеспечение, с целью устранения замечаний и недоработок, выявляемых в процессе эксплуатации систем учёта. - ведение эксплуатационной документации на Оборудование – журналы ТО, акты, протоколы КМХ, формуляры СИ; - обеспечение бесперебойной работы средств измерений и узлов в целом; - устранение недостатков по результатам проверок инспектирующих органов; - корректировка программного обеспечения среднего и верхнего уровня по заявкам Заказчика; - внесение изменений в программное обеспечение с целью обеспечения и/или восстановления работоспособности; - обеспечение парольной политики СОИ СИКН; - корректировка работы Оборудования по замечаниям Заказчика, в том числе проведение внепланового КМХ СИ СИКН; - чистка чувствительного элемента поточного вискозиметра FVM и ИФС-1В-700М по заявке заказчика. - анализ сбойных и нештатных ситуаций, выявленных в процессе эксплуатации Оборудования; - обучение специалистов Заказчика в целях обеспечения правильной эксплуатации Оборудования; - внеплановые поверки СИ и ремонты СИ выполняются по факту выхода оборудования из строя, на основании актов расследования причин и за счёт виновной стороны. Ремонт, поверка средств измерений: Подрядная организация осуществляет: - транспортировку средств измерений до места ремонта или поверки и обратно, а также доставку поверочного оборудования для оказания услуг по поверке СИ на месте эксплуатации, если того требует эксплуатационная документация на средства измерений или методика поверки. - оформление результатов поверки: свидетельства, протоколы, паспорта, формуляры; - организационные мероприятия по ремонту, поверке Оборудования в специализированных сервисных центрах и на заводах-изготовителях в установленных Договором и согласованных с Заказчиком объемах; - поверку СИ осуществляют в государственных поверочных лабораториях (ЦСМ). График периодической поверки СИ СИКН №287 ПСП Калиновый Ключ указан в Приложении №3.3 к техническому заданию.

2. Дополнительные виды работ

- При необходимости, внесение дополнений, изменений в инструкцию по эксплуатации СИКН с дальнейшим согласованием с Заказчиком и Принимающей стороной. - Участие в проверках СИКН представителей Заказчика и Принимающей стороны. - Устранение замечаний проверок Заказчика и Принимающей стороны. - Проведение внеочередного КМХ СИ СИКН №287 по требованию сдающей или принимающей сторон.

3. Цель выполнения работ (оказания услуг)

Настоящее техническое задание определяет область необходимых услуг по техническому обслуживанию, метрологическому обеспечению, ремонту, разработке нормативной документации и поверке системы измерения качества нефти (рабочие эталоны расхода) на объекте ПСП «Калиновый Ключ» АО «Самараинвестнефть». Техническое задание на оказание услуг предназначено для юридических лиц, выполняющих техническое обслуживание, метрологическое обеспечение, ремонт и поверку систем измерений, средств измерений и поверочных установок (рабочих эталонов расхода). Основная цель технического обслуживания - обеспечение бесперебойной работоспособности системы измерений, входящих в их состав отдельных СИ с погрешностями, не превышающими нормированных (установленных) для их пределов допускаемой погрешности, и обеспечение безотказной эксплуатации механического и электротехнического оборудования, входящего в состав СИКН. Техническое обслуживание является плановым мероприятием и устанавливает обязательное оказание объемов услуг, предусмотренных видом ТО, и в сроки согласно интервалу проведения ТО. Объем услуг по ТО дополнительно включает в себя поверку средств измерений по месту эксплуатации либо в лаборатории подрядной организации на оборудовании подрядной организации. Услуги ЦСМ оплачивает исполнитель и данная стоимость должна быть включена в стоимость услуг по договору. Подрядная организация обеспечивает своими силами и за свой счет транспортировку персонала/материалов/средств измерения/оборудования (в том числе в ремонт (поверку) и обратно на завод изготовитель либо в сервис центр). Указанные расходы Подрядчика не подлежат возмещению Заказчиком. Подрядная организация обязана иметь собственные эталоны и оборудование, необходимые для поверки СИ или привлечь специализированные предприятия, аттестованные и/или аккредитованные в установленном порядке. Подрядчик обязан предоставить Перечень эталонов и оборудования при формировании пакета с коммерческим предложением. Доставку и сохранность эталонов для оказания услуг по месту эксплуатации на объекты Подрядная организация осуществляет самостоятельно.

4. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг и условий

- Оказывать услуги в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. - Обеспечить надлежащее качество оказываемых услуг, руководствуясь принципами квалифицированности и добросовестности. - Учитывать при оказании услуг требования к рациональности ведения хозяйственной деятельности Заказчика. - Привлекать к оказанию услуг персонал (включая целевых инженерно-технических работников), имеющий достаточную квалификацию для оказания услуг и в количестве, соответствующем объёмам выполняемых работ. - Производить работу по предупреждению, ликвидации и учету аварий. - Все работы связанные с полным или частичным отключением систем должны быть согласованы с представителем Заказчика заранее и проведены в кратчайший срок. - Уведомлять Заказчика не менее чем за 30 дней о невозможности частичного или полного выполнения взятых на себя обязательств и не менее чем за 3 месяца в случае намерения прекратить оказание услуг досрочно. - Содержать в надлежащем порядке обслуживаемое оборудование. После проведения регламентных работ производить уборку рабочего места (территории). Обеспечивать сохранность переданного Подрядчику для оказания услуг имущества (включая оборудование, материалы). - Немедленно извещать Заказчика об обнаруженных технологических авариях и пожарах на объектах Заказчика. - Во время нахождения на производственной территории строго соблюдать существующие экологические требования, санитарные нормы, нормы безопасности труда, правила пожарной безопасности и охраны окружающей среды, а так же соблюдать действующие на предприятии Заказчика регламенты, инструкции, технические условия, направленные на обеспечение безопасности труда и пожарной безопасности. Обеспечить наличие и использование работниками Исполнителя необходимых средств индивидуальной защиты. - Обо всех несчастных случаях, инцидентах, авариях либо угрозах их возникновения в процессе производства работ, незамедлительно ставить в известность представителя Заказчика. - Организовывать за свой счет создание резерва необходимых для оказания услуг и безаварийной работы объектов материалов. - Предоставлять гарантию на выполненные работы и на замененные узлы и детали. - Использовать при проведении Работ по настоящему Техническому заданию исключительно сертифицированные материалы и оборудование, если в отношении них предусмотрена обязательная сертификация. - Организовывать проведение опасных, огневых и других работ, выполняемых на взрывопожароопасных объектах Заказчика по нарядам-допускам на основании действующих правил, инструкций, а также мер безопасности, изложенных в наряде-допуске. - Не передавать информацию и документы, полученные от Заказчика третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика. - Эксплуатировать оборудование в строгом соответствии с его техническими характеристиками и паспортными данными.

5. Нормативное обеспечение работ

- Эксплуатационной документацией на оборудование и ПО, требованиями и рекомендациями заводов-изготовителей; - Планами – графиками производства работ (в том числе по подготовке объектов к эксплуатации в осенне-зимний период и прочие мероприятиями). - Графиками поверки СИ; - Требованиями МИ 3081-2007. “ГСОЕИ. Системы измерения количества и показателей качества нефти, светлых нефтепродуктов и жидких углеводородов. Техническое обслуживание и ремонт. Основные положения»; - МИ 3532 – 2015. «ГСОЕИ. Рекомендации по определению массы нефти при учетных операциях с применением систем измерений количества и показателей качества нефти». - Требованиями Федерального закона от 26.06.2008г. №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» - Нормативными и эксплуатационными документами необходимыми для проведения поверок и ремонта средств измерений, разработки нормативной документации. - Требованиями приложений «Порядок проведения поверки СИ, требования к знаку поверки и требования к содержанию свидетельства о поверке» к Приказу №2510 от 31.07.2020г. - Нормативной документации используемой при поверке, ремонте СИ (ГОСТ, Методики поверки на СИ), требованиями для разработки НД. - Все работы должны осуществляться специалистами подрядной организации в соответствии требованиями Заказчика при проведении работ на территории Заказчика. - Персонал подрядной организации должен быть в обязательном порядке обеспечен инструментом, спецодеждой и аттестован по охране труда; промышленной безопасности (области аттестации А; Б2 и Б7); пожарно-техническому минимуму; электробезопасности (не менее 3 группы) и безопасным методам и приёмам выполнения работ на высоте.

6. Опыт работ

- Сотрудники Подрядчика должны иметь достаточную квалификацию для проведения технического обслуживания. При заключении договора квалификация должна быть подтверждена документами в соответствии с действующим законодательством РФ (сертификаты, удостоверения и т.д.). - Опыт выполнения работ (оказания услуг) по предмету тендера не менее 5 лет; - Предоставить отзывы по теме тендера;

7. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ

- Результаты по оказанию услуг по ТО оформляются в актах, журналах, формулярах в сроки определённые утверждёнными Графиками. - Результаты поверки подрядная организация оформляет и предоставляет Заказчику в виде свидетельств о поверке на СИ, извещение о непригодности к применению СИ, протоколов поверки СИ, записей в паспортах на СИ, формулярах на СИ в соответствии: с Приказом №2510 от 31.07.2020г. (с учетом разъяснений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии); Правилами по метрологии; Методиками поверки на СИ и др. нормативными документами в области метрологии. - Разработанные нормативные документы должны быть предоставлены по формам и в соответствии с требованиями Правил, МИ, ГОСТ и др., зарегистрированными и аттестованными в установленном порядке.

8. Перечень обслуживаемого оборудования

Перечень обслуживаемого оборудования указан в Приложении №3.1 к техническому заданию.

9. Особые условия

- Тендерную документацию предоставить на бумажном носителе и в электронном виде; - Оплата выполненных объемов работ по услугам осуществляется Заказчиком не ранее 90 и не позднее 180 календарных дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ; - В случае необходимости наименования и количество средств измерений, указанных в настоящем техническом задании, подлежащих поверке, может корректироваться ответственными представителями Заказчика по согласованию с подрядной организацией; - Оказание услуг по внеплановой поверке средств измерений, включенных в настоящем техническом задании, производится только по письменной заявке Заказчика, оплата производится по факту. Ремонт СИ осуществляется по письменной заявке Заказчика и согласовании цены ремонта. - Наличие в штате квалификационных инженерно-технических работников и специалистов, имеющих опыт выполнения работ (оказания услуг) не менее 5-ти лет; - Наличие сертифицированных лабораторий (для оказания метрологических услуг (поверка, калибровка и ремонт средств измерений); - Наличие техники, оборудования (отвечающего установленным требованиям настоящего технического задания); - Наличие свидетельств и разрешений о допуске к выполнению работ (оказанию услуг); - Согласие на соблюдение требований Заказчика в области промышленной безопасности, технических и технологических регламентов, охраны труда и охраны окружающей среды, системы управления транспортной безопасностью; - Отсутствие информации о негативных результатах деятельности претендента на участие в тендере; - Наличие опыта выполнения работ (оказания услуг) по тендеру не менее 5-ти лет.

10. Сроки выполнения работ

Начало: с 16.04.2027г., окончание 15.04.2030г..

Главный метролог 						                       Е.А. Мамыкин