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	1. Общие сведения

	Система измерения количества и показателей качества нефти №1531 (далее - СИКН) ООО «ПИТ «СИБИНТЭК» расположена в Тюменской области в Уватском районе, УПСВ Вареягского месторождения, Приграничного лицензионного участка. 
Ближайший к району проведения работ населенный пункт с ж/д сообщением станция Демьянская и аэропортами – г. Сургут 330 км, г.Тюмень – 496 км.
Планируется использование круглогодичной дороги.


	2. Состав СИКН

		№
	Наименование
	Ед.изм
	Кол-во

	1
	Блок технологический в блочно-модульном здании, в составе:
	шт.
	1

	1.1
	БФ (блок фильтров)
	шт.
	2

	1.2
	БИЛ (блок измерительных линий) (1 рабочая, 1 контрольно-резервная)
	шт.
	2

	1.3
	БКК (блок контроля качества)
	шт.
	1

	1.4
	Трубопоршневая установка (ТПУ OGSB) 2 разряда
	шт.
	1

	1.4
	УППУ (узел подключения передвижной поверочной установки)
	шт.
	1

	2
	Блок аппаратный, в составе:
	шт
	1

	2.1
	Шкаф ИВК «ИМЦ-07» v 8
	шт
	1

	2.2
	Шкаф вторичной аппаратуры
	шт
	1

	2.3
	Шкаф ПЛК
	шт
	1

	3
	Операторная, в составе
	шт
	4

	3.1
	Шкаф АРМ
	шт
	1

	3.2
	АРМ
	шт
	4

	4
	Индикатор фазового состояния (ИФС-1В-700М)
	шт
	2

	5.
	Дренажная емкость учтенной нефти ЕД-12
	шт
	1




	3. Перечень средств измерений и системы обработки информации СИКН

	Перечень средств измерений (далее - СИ), системы обработки информации (СОИ) и оборудования СИКН представлены в Приложении № 1.1 (Перечень СИ подлежащих поверке в 2027г) к настоящему Техническому заданию.


	4. Основные виды Услуг

	            Объем технического обслуживания систем измерений, определяет их владелец в соответствии графиками
ТО (Приложение № 1.2 к ТЗ), с технологическими картами, разработанными на каждое средство измерений Исполнителем на основании требований инструкций (руководств) заводов (фирм)-изготовителей по эксплуатации системы измерений и отдельных изделий, входящих в их состав, а также на основании требований МИ 3081.

Техническое обслуживание (ТО-1) ТО-1 производится силами службы КИПиА НГП:
- внешний осмотр: проверка чистоты оборудования, отсутствия механических повреждений, герметичности,
  надежности крепления;
- проверка наличия и целостности пломб и поверительных клейм;
- проверка работоспособности СА и СИ;
- проверка на отсутствие утечек, подтеков внешних уплотнений СА и СИ или отдельных его узлов;
- проверка состояния, осмотр взрывозащищенного оборудования;
- ревизия подводящих импульсных трубок (при наличии);
- осмотр состояния кабелей на отсутствие механических повреждений, проверка целостности маркировки
  кабелей, восстановление маркировки (при необходимости);
- проверка целостности заземляющих проводников, степени затяжки гаек;
- внешний осмотр и ревизия оборудования АРМ-оператора (монитора, процессора, клавиатуры, принтера),
  очистка от пыли и грязи, тестирование;
- проверка правильности и достоверности формирования в АРМ-оператора журнала событий, архива данных,
  трендов, отчетов, соответствия значений карте уставок;
- внешний осмотр шкафов автоматики, состояния изделий, установленных в шкафах, состояния монтажа
  внутри шкафов, четкости маркировки, очистка от пыли, наличие пломб;
- проверка наличия и целостности крепежных деталей, проверка степени их затяжки, при необходимости
  подтяжка;
- проверка целостности стекол и шкал манометров, стеклянных термометров, отсутствия на них грязи и нефти,
  при необходимости очистка;
- контроль перепада давления на фильтрах;
- проверка наличия и состояния обменного фонда СИ;
- проверка на отсутствие посторонних шумов при работе оборудования СИКН;
- проверка работоспособности систем предупредительной и аварийной сигнализации СИКН с составлением акта
  по результатам проверки;
- проверка работоспособности систем блокировок СИКН составлением акта по результатам проверки;
- оформление результатов технического обслуживания записью в журналах и составлением актов.
Неисправности, обнаруженные при проведении ТО-1, устраняются в порядке выполнения текущих ремонтов. 

Техническое обслуживание (ТО-2). В порядке выполнения ТО-2 производится:
- работы в объеме ТО-1;
- проверка напряжения питания на клеммах в стойке СОИ, проверка и подтяжка клемных соединений; 
- замена внешний уплотнений СА и СИ или отдельных его узлов;
- проверка целостности уплотнений кабельных вводов электротехнического оборудования, клемных коробок;
- ревизия автоматического пробоотборника, промывка, очистка от внутренних отложений, проверка целостности
  уплотнительных колец, манжет, замена (при необходимости), смазка трущихся частей;
- оформление результатов технического обслуживания записью в журналах и составлением актов.
Неисправности, обнаруженные при проведении ТО-2, устраняются в порядке выполнения текущих ремонтов.

Техническое обслуживание (ТО-3). В порядке выполнения ТО-3 производится:
            - работы в объеме ТО-2;
            - подготовка к поверке СИ;
            - ревизия демонтированных СИ, очистка их внутренней полости от отложений, грязи, посторонних предметов,
              проверка на отсутствие механического износа отдельных деталей, при необходимости замена изношенных
              частей и деталей;
            - оформление результатов технического обслуживания записью в журналах и составлением актов.
 
Контроль метрологических характеристик (КМХ) – выполнение КМХ средств измерений СИКН с утвержденным графиком. По итогам КМХ составление протокола, записью в журналах и составлением актов.
В соответствии с МИ 2775-2002, МИ 3532-2015, РД 153-39.4-042 и утвержденным графиком.
-КМХ МПР проводить по ТПУ (II разряда), 1 раз в 15 дней (±3 дня). 
Поверка средств измерений, СОИ, СИКН. В соответствии с МИ 3532-2015, ФЗ №102, приказом №2510 от 31.07.2020г., и утвержденным графиком.
-ТПУ 1 раз в два года.
-стеклянные термометры ТЛ 1 раз в три года.
-остальные средства измерений, СОИ и СИКН один раз в год.

Текущий ремонт СА и СИ (ТР) -  ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности оборудования и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных его частей. 
       В порядке выполнения текущих ремонтов производится отключение оборудования от электропитания, демонтаж оборудования, разборка с заменой изношенных и неисправных узлов и частей, сборка, монтаж, подключение к электропитанию, настройка. При текущем ремонте измерительного оборудования и приборов производится его демонтаж и замена на подготовленные в порядке ремонта, калибровки и государственной поверки (если требуется) из обменного фонда. Демонтированное измерительное оборудование и КИПиА направляется на ремонт и калибровку (подготовку к государственной поверке).

Аварийно – восстановительные работы.
       К аварийно-восстановительным относятся внерегламентные работы, проводимые Исполнителем с целью оперативного восстановления   работоспособности оборудования СА и СИ, поврежденного в результате произошедшей на производственном объекте Заказчика аварии или инциденте.  После подачи заявки аварийно–восстановительные работы организуются немедленно и должны проводиться в объемах, обеспечивающих восстановление оборудования. Время на устранение заявки не более 6 часов, с момента подачи заявки.

При текущей эксплуатации оборудования подрядная организация обеспечивает:
· обеспечение бесперебойной работы Оборудования, в установленных Договором пределах;
· по согласованию с заказчиком проведение корректировок уставок срабатывания систем предупредительной и 
· аварийной сигнализации и систем блокировок, в соответствии с технологическим регламентом, техническими
· характеристиками СИ и результатами поверки СИ;
· техническое обслуживание, текущую наладку, ремонт введенного в эксплуатацию Оборудования в установленных Договором пределах;
· составление инструкций и процедур, необходимых для технического обслуживания Оборудования;
· формирование и выполнение графиков на техническое обслуживание Оборудования;
· формирование и выполнение графиков проведения проверок систем сигнализации и блокировок, корректности работы алгоритмов обработки и управления;
· формирование и соблюдение графиков поверки средств измерений СИКН; 
· проведение контроля метрологических характеристик (КМХ) средств измерений, входящих в состав СИКН;
· проведение поверки средств измерений, входящих в состав СИКН;
· ремонт средств измерений в специализированных сервисных центрах и на заводах-изготовителях (поверка СИ после ремонта обязательна);
· поверка массовых расходомеров СИКН осуществляется по месту эксплуатации поверочной установкой Заказчика (ТПУ СИКН);
· поверка ТПУ СИКН осуществляется по месту эксплуатации поверочной установкой Исполнителя (согласно графика поверки);
· поверка поточных преобразователей плотности (ПП) и поточных влагомеров осуществляется по месту эксплуатации либо в лаборатории Исполнителя на оборудовании Исполнителя.
· расходные материалы, использованные при текущем техническом обслуживании, входят в стоимость работ (ветошь, уплотнительные материалы, манжеты, чистящие средства и т.д.); 
· проведение поверки СИ, установленных на технологической площадке СИКН; 
· анализ потребности и формирование заявок на приобретение материалов и оборудования, в том числе для обменного фонда, согласование заявок с Заказчиком;
· оформление результатов поверки СИ: свидетельства, протоколы, паспорта, формуляры; 
· внесение, по заявкам Заказчика, изменений в программное обеспечение, с целью устранения замечаний и недоработок, выявляемых в процессе эксплуатации СИКН.
· ведение эксплуатационной документации на Оборудование – журналы ТО, акты, протоколы КМХ, формуляры СИ;
· обеспечение бесперебойной работы средств измерений и узлов в целом;
· устранение недостатков по результатам проверок инспектирующих органов;
· корректировка и проверка работы Оборудования по замечаниям Заказчика, в том числе проведение внепланового КМХ массовых расходомеров, плотномера, влагомера СИКН;
· анализ сбойных и нештатных ситуаций, выявленных в процессе эксплуатации Оборудования, с предоставлением аналитического отчёта;
· обучение специалистов Заказчика в целях обеспечения правильной эксплуатации Оборудования СИКН;
· внеплановые поверки СИ и ремонты СИ выполняются по факту выхода оборудования из строя или по факту некорректных показаний, на основании актов расследования причин и за счёт виновной стороны;
· приобретение поверочных газовых смесей (ПГС), требуемых для периодических поверок обслуживаемых Исполнителем газосигнализаторов (сигнализаторов загазованности), установленных в помещениях (на площадке), где размещается СИКН;
· организационно-технические мероприятия (ОТМ) по подключению, переподключению, прокладке кабельной продукции, сборке шкафов управления, переносу оборудования, корректировке программного обеспечения контроллеров систем выполняются в рамках технического обслуживания.
· графики формируются подрядной организацией и согласовываются с Заказчиком не позднее 12 января 2027 г.
· подрядная организация обеспечивает своими силами и за свой счет транспортировку персонала/ материалов/оборудования (в том числе в ремонт, (поверку) и обратно на завод изготовитель либо в сервис центр), а также оформление пропусков на объект. 
Указанные расходы подрядной организации не подлежат возмещению Заказчиком.

Ремонт, поверка средств измерений:
 Подрядная организация осуществляет: 
· транспортировку средств измерений до места ремонта или поверки и обратно, а также доставку поверочного оборудования для выполнения работ по поверке СИ на месте эксплуатации.
· оформление результатов поверки: свидетельства, протоколы, паспорта, формуляры;
· организационные мероприятия по ремонту, поверке оборудования в специализированных сервисных центрах и на заводах-изготовителях в установленных Договором и согласованных с Заказчиком объемах;
· поверку СИ осуществляют в поверочных лабораториях (ЦСМ), на месте эксплуатации средств измерений, лабораториях юридических лиц, аттестованных на право поверки в установленном порядке, либо в собственных лабораториях подрядной организации, имеющих необходимые разрешительные документы на осуществление данной деятельности;
· внеплановые поверки и калибровки средств измерений выполняются только по письменным заявкам Заказчика по факту метрологического или технического отказа в межповерочном (межкалибровочном) интервале, нарушения целостности пломб и оттисков, установленных поверителем;
· затраты на выполнение внеплановых работ несет Исполнитель, если метрологический или технический отказ СИ произошел из-за низкого качества техобслуживания, некачественного ремонта (если ремонт выполнял Исполнитель) или по вине персонала Исполнителя;
· Исполнитель обязан иметь собственные эталоны и оборудование, необходимые для поверки СИ или привлечь специализированные предприятия, аттестованные и/или аккредитованные в установленном порядке.


	5. Дополнительные работы

	· При необходимости, внесение дополнений, изменений в инструкцию по эксплуатации СИКН с дальнейшим согласованием с Заказчиком и Принимающей стороной. 
· Участие в проверках СИКН представителей Заказчика и Принимающей стороны.
· Устранение замечаний проверок Заказчика и Принимающей стороны.
Проведение внеочередного КМХ СИ СИКН №1531 по требованию сдающей или принимающей сторон.

	6. Цель оказания Услуг 

	· Настоящее техническое задание определяет область необходимых работ по техническому обслуживанию, метрологическому обеспечению, ремонту, разработке нормативной документации и поверке систем измерений нефти (рабочие эталоны расхода) на СИКН №1531 УПСВ Вареягского месторождения ООО «ПИТ «СИБИНТЭК». 
· Техническое задание на оказание услуг предназначено для юридических лиц, выполняющих техническое обслуживание, метрологическое обеспечение, ремонт и поверку систем измерений, средств измерений и поверочных установок (рабочих эталонов расхода).
· Основная цель технического обслуживания - обеспечение работоспособности (при использовании по назначению) системы измерений, входящих в их состав отдельных СИ с погрешностями, не превышающими нормированных (установленных) для их пределов допускаемой погрешности, и обеспечение безотказной эксплуатации механического и электротехнического оборудования, входящего в состав СИКН.
· Техническое обслуживание является плановым мероприятием и устанавливает обязательное выполнение объемов работ, предусмотренных видом ТО, и в сроки согласно интервалу проведения ТО.
· Объем услуг по ТО дополнительно включает в себя поверку средств измерений по месту эксплуатации, либо в лаборатории подрядной организации на оборудовании подрядной организации. 
· Исполнитель обязан предоставить Перечень эталонов и оборудования при формировании пакета с коммерческим предложением. Доставку и сохранность эталонов для оказания услуг по месту эксплуатации на объекты Исполнителя организация осуществляет самостоятельно.


	7. Требования по выполнению сопутствующих услуг и условий

	· Оказывать услуги в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
· Обеспечить надлежащее качество оказываемых услуг, руководствуясь принципами квалифицированности и добросовестности.
· Учитывать при оказании услуг требования к рациональности ведения хозяйственной деятельности Заказчика. 
· Привлекать к оказанию услуг персонал (включая целевых инженерно-технических работников), имеющий достаточную квалификацию для оказания услуг и в количестве, соответствующем объёмам выполняемых работ.
· Производить работу по предупреждению, ликвидации и учету аварий.
· Все работы, связанные с полным или частичным отключением систем должны быть согласованы с представителем Заказчика заранее и проведены в кратчайший срок.
· Уведомлять Заказчика не менее чем за 30 дней о невозможности частичного или полного выполнения взятых на себя обязательств и не менее чем за 3 месяца в случае намерения прекратить оказание услуг досрочно.
· Содержать в надлежащем порядке обслуживаемое оборудование. После проведения регламентных работ производить уборку рабочего места (территории). Обеспечивать сохранность переданного Подрядчику для оказания услуг имущества (включая оборудование, материалы).
· Немедленно извещать Заказчика об обнаруженных технологических авариях и пожарах на объектах Заказчика.
· Во время нахождения на производственной территории строго соблюдать существующие экологические требования, санитарные нормы, нормы безопасности труда, правила пожарной безопасности и охраны окружающей среды, а также соблюдать действующие на предприятии Заказчика регламенты, инструкции, технические условия, направленные на обеспечение безопасности труда и пожарной безопасности. Обеспечить наличие и использование работниками Исполнителя необходимых средств индивидуальной защиты.
· Обо всех несчастных случаях, инцидентах, авариях либо угрозах их возникновения в процессе производства работ, незамедлительно ставить в известность представителя Заказчика.
· Организовывать за свой счет создание резерва необходимых для оказания услуг и безаварийной работы объектов материалов.
· Предоставлять гарантию на выполненные работы и на замененные узлы и детали.
· Использовать при проведении Работ по настоящему Техническому заданию исключительно сертифицированные материалы и оборудование, если в отношении них предусмотрена обязательная сертификация.
· Организовывать проведение опасных, огневых и других работ, выполняемых на взрывопожароопасных объектах Заказчика по нарядам-допускам на основании действующих правил, инструкций, а также мер безопасности, изложенных в наряде-допуске.
· Не передавать информацию и документы, полученные от Заказчика третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.
· Эксплуатировать оборудование в строгом соответствии с его техническими характеристиками и паспортными данными.

	8. Нормативное обеспечение оказания Услуг

	· Исполнитель обеспечивает:
       - эксплуатационной документацией на оборудование и ПО, требованиями и рекомендациями заводов-изготовителей;
       - планами – графиками производства работ (в том числе по подготовке объектов к эксплуатации в осенне-зимний период и прочие мероприятиями);
       - графиками поверки СИ;
       - требованиями:
- «МИ 3081-2007. Рекомендация. Государственная система обеспечения единства измерений. Системы измерений количества и показателей качества нефти, светлых нефтепродуктов и жидких углеводородов. Техническое обслуживание и ремонт. Основные положения»;
- «МИ 3532-2015. Рекомендация. Государственная система обеспечения единства измерений. Рекомендации по определению массы нефти при учетных операциях с применением систем измерений количества и показателей качества нефти»;
              - требованиями Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;
              - нормативными и эксплуатационными документами необходимыми для проведения поверок и ремонта средств
              измерений, разработки нормативной документации;
              - требованиями Приказа Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510 "Об утверждении Порядка проведения
              поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке"; 
              - нормативной документацией, используемой при поверке, ремонте СИ (ГОСТ, Методики поверки на СИ),
              требованиями для разработки НД; 
· Все работы должны осуществляться специалистами подрядной организации в соответствии требованиями Заказчика при проведении работ на территории Заказчика;
· Персонал подрядной организации должен быть в обязательном порядке обеспечен инструментом, спецодеждой и аттестован по охране труда, промышленной безопасности (области аттестации А; Б2 и Б7), пожарно-техническому минимуму, электробезопасности (не менее 3 группы) и безопасным методам и приёмам выполнения работ на высоте.

	9. Опыт оказания Услуг

	· Сотрудники подрядной организации должны иметь достаточную квалификацию для проведения технического обслуживания. При заключении договора квалификация должна быть подтверждена документами в соответствии с действующим законодательством РФ (сертификаты, удостоверения и т.д.);
· Наличие в штате квалификационных инженерно-технических работников и специалистов, имеющих опыт выполнения работ не менее 4-х лет.

	10. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов
 по завершению и сдаче Услуг

	· Результаты по оказанию услуг по ТО оформляются в актах, журналах, формулярах в сроки, определённые утверждёнными Графиками.
· Результаты поверки подрядная организация оформляет и предоставляет Заказчику в виде свидетельств о поверке на СИ, извещение о непригодности к применению СИ, протоколов поверки СИ, записей в паспортах на СИ, формулярах на СИ в соответствии: с Приказом №2510 от 31.07.2020г. (с учетом разъяснений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии); Правилами по метрологии; Методиками поверки на СИ и др. нормативными документами в области метрологии.
· Разработанные нормативные документы должны быть предоставлены по формам и в соответствии с требованиями Правил, МИ, ГОСТ и др., зарегистрированными и аттестованными в установленном порядке.

	11. Особые условия

	· Наличие сертифицированных лабораторий (для выполнения метрологических работ (поверка, калибровка и ремонт средств измерений); 
· Наличие техники, оборудования (отвечающего установленным требованиям настоящего технического задания);
· Наличие свидетельств и разрешений о допуске к оказанию услуг;
· Согласие на соблюдение требований Заказчика в области промышленной безопасности, технических и технологических регламентов, охраны труда и охраны окружающей среды, системы управления транспортной безопасностью; 
· Исполнитель обязан иметь собственные эталоны и оборудование, необходимые для поверки СИ или привлечь специализированные предприятия, аттестованные и/или аккредитованные в установленном порядке;
· Исполнитель самостоятельно определяет численность персонала, необходимого для оказания услуг по техническому обслуживанию (Приложения №1);
· Документы, подтверждающие право на осуществление деятельности по поверке средств измерений (собственные и/или привлекаемых организаций, аттестованных/аккредитованных в установленном порядке) и на выполнение работ по автоматической пожарной сигнализации;
· Исполнитель обеспечивает за свой счет наличие на месте производства работ офисного, складского и слесарного помещения, необходимого для проведения технического обслуживания, ремонтных работ, хранения документации, резервного фонда оборудования, запасных частей и материалов;
· На период выполнения работ/оказания услуг по договору Исполнитель обязуется за счет собственных средств обеспечить организацию питания собственного персонала на Объектах Заказчика, а также обеспечить своих работников непосредственно питанием;
· Наличие техники по доставке персонала на производственные объекты, для выполнения аварийных заявок, как в рабочее, так и в не рабочее время; 
· Формирование предложений по пере(до)оснащению системы измерений, направленных на повышение её технической и метрологической надежности, оформление данных предложений в виде отчёта;
· Эксплуатация оборудования в строгом соответствии с его техническими характеристиками и паспортными данными;
· Самостоятельно организовывать взаимодействие с соответствующими службами сторонних поставщиков услуг;
· Рассмотрение рабочих проектов реконструкции системы измерений с выдачей замечаний и предложений на проектные решения.
· Исполнитель гарантирует качество оказываемых услуг в полном объеме.


	12. Сроки выполнения работ

	Начало: с 01.12.2027г., окончание 31.12.2027г.
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